**Технические характеристики (техническое задание)**

**Установка получения воды деионизированной УПВД-5-4**

**производства ООО ПФ «Ливам»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение** | **Внешний вид** |
| Получение деионизированной воды, соответствующей при температуре 20°С требованиям статьи ФС 2.2.0020.18 «Вода очищенная», ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия» в учреждениях различного профиля.  Качество исходной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (с рядом уточнений\*).  \*Указано в руководстве пользователя. Уточняйте у завода-изготовителя. | **\\Server\общие документы омсрб\Технические характеристики\Технические характеристики\Обновление 20.01.20\JPG\upvd_5_4.jpg** |
| **Технические характеристики** | |
| Качество производимой воды | ФС 2.2.0020.18 «Вода очищенная», ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа II |
| Удельная электрическая проводимость производимой воды (20±2) °C, мкСм/см, не более | 1 |
| Производительность, л/ч | 5,0 (-10 %) при температуре исходной воды 20±2 °C и давлении 0,5 МПа |
| Давление в водопроводной сети, МПа (кгс/см2), не менее | 0,2 (2,0) |
| Температура исходной воды, °C | от 5 до 35 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,5-0,8 (5,0-8,0) |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 390×180×400 |
| Масса, кг | 9,0 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 12 |
| Срок службы, лет | не менее 5 |
| **Особенности** | |
| - Три ступени очистки:  1. Ступень предварительной очистки,  2. Ступень обратноосмотической очистки,  3. Ступень деионизации. | - Запасной комплект ионообменной смолы в комплекте. |
|  | Качество производимой воды зависит от состава подаваемой воды и может различаться в зависимости от региона и времени года. |